Opis techniczny laseru okulistycznego

Typ/model oferowanego sprzętu: .......................................

Producent: ............................................................................

Kraj produkcji: ...................................................................

Kolumnę 4 wypełnia Wykonawca.

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | Parametr wymagany | Odpowiedź Wykonawcy - TAK/NIE parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| LASER OKULISTYCZNY |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2023 dopuszczony grudzień 2022 | TAK |  |
|  | Laser YAG i laser siatkówkowy combo na jednym stoliku | TAK |  |
|  | Źródło laserowe: Q-Switched Nd:YAG | TAK |  |
|  | Długość fali: 532nm | TAK |  |
|  | Maksymalna moc: 1500mW (przy tkance) | TAK |  |
|  | Czas trwania pulsu: 10ms do ciągłego | TAK |  |
|  | Rozmiar ogniska: 50µm do 500µm (tryb SingleSpot), 50µm do 400µm (tryb MultiSpot) regulowany w sposób ciągły | TAK |  |
|  | Wiązka celująca: 635-650 nm | TAK |  |
|  | Tryb emisji w SingleSpot: pojedynczy, powtarzający, malowania, ciągły | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia sond: prostej 20, 23, 25G, zakrzywionej 20G, elastycznej zakrzywionej 23, 25G, sterowalnej 23, 25G, podświetlanej | TAK |  |
|  | Możliwość współpracy z oftalmoskopem pośrednim, mikroskopem operacyjnym, lampą szczelinową | TAK |  |
|  | Kontrola ustawień za pomocą dotykowego ekranu | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia bezprzewodowego, wielofunkcyjnyego sterownika nożnego (opcja) | TAK |  |
|  | Możliwość generowania i drukowania raportów | TAK |  |
|  | Możliwość zapisania spersonalizowanych ustawień | TAK |  |
|  | Wzory dostępne w trybie MultiSpot: kwadrat, okrąg, potrójne łuki, pojedynczy punkt | TAK |  |
|  | Funkcja działająca w trybie MultiSpot pozwalająca na dokończenie przerwanego wzoru laserowania | TAK |  |
|  | MODUŁ YAG: | TAK |  |
|  | Klasa lasera IV | TAK |  |
|  | Źródło laserowe Q-Switched Nd:YAG z przełączneniem Q | TAK |  |
|  | Długość fali 1064 nm | TAK |  |
|  | Regulacja energii 0,3 mJ – 10 mJ regulowana bezstopniowo | TAK |  |
|  | Czas trwania pulsu 4 ns | TAK |  |
|  | Ustawienia pulsu 1/2/3 pulsy na zabieg | TAK |  |
|  | Częstotliwość powtarzania do 3Hz | TAK |  |
|  | Wielkośc ogniska 10 mikronów w powietrzu; 8 mikronów FWHM | TAK |  |
|  | Przesunięcie ogniskowania (Defokalizacja) '0 to -/ +500µm | TAK |  |
|  | Wieża oświetleniowa 2 pozycje: | TAK |  |
|  | Pozycja Niska: Oświetlenie pod kątem 16 stopnii | TAK |  |
|  | Pozycja Wysoka: Oświetlenie pod kątem 7,5 stopnia | TAK |  |
|  | Lampa Szczelinowa typu Haag-streit | TAK |  |
|  | Rodzaje powiększeń 10x, 16x, 25x | TAK |  |
|  | Chłodzenie powietrzem | TAK |  |
|  | Panel kontrolny zintegrowany w lamie szczelinowej | TAK |  |
|  | Możliwośc rozbudowy lasera o Fotokoagulator 532 nm w trybie multispot i monospot | TAK |  |
|  | Promień celujący Zielona 515 nm, regulowana intensywność | TAK |  |
|  | W zestawie soczewka: irydotomii, kapsulotomii, Area Centralis, OMRA-PRP-165 | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpoczęcia naprawy max. 48 godz. Po 72 godz. od przyjęcia urządzenie sprzęt zastępczy | TAK |  |
|  | Wykonawca dostarczy, zainstaluje i uruchomi ,a także przeprowadzi szkolenie dla trzech osób z zakresu obsługi w cenie oferty | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Wykonawca ponosi koszty przeglądów serwisowych dostarczonego sprzętu w okresie gwarancji. | TAK |  |
| O | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

......................., dnia ........................             				…..................................................

Podpisy przedstawicieli Wykonawcy

upoważnionych do jego reprezentowania